地址：浙江省湖州市吴兴区腊山路398号1幢4楼

电话/传真：0572-2579095 2579096 2090596 2090598

邮编：313000

网址：http://www.hzsunho.com

Instruction

Manual

使用说明书

DO-9550

工业在线溶解氧测控仪

湖州先河仪器仪表有限公司

© DO-96

2014-05第一版

1.概述

欢迎使用DO-9550溶解氧控制器。它是工业在线溶解氧分析测控仪表。采用微处理器控制智能运行，软件功能丰富，具有安装使用方便，抗干扰性强，维护量小等特点.

仪表特点：

- 高低限全量程范围内设定，以及继电器的回差设定

- 隔离可逆可迁移4～20mA电流信号输出。

- 技术性能

| - 测量范围： | - 0.0～200.0 ug/L □ |
| --- | --- |
|  | - 0.00～20.00 mg/L □ |
|  | - ATC TEMP:0～60.0 ℃ |
| - 准 确 度： | - 0.1 ug/L □ |
|  | - 0.01 mg/L □ |
|  | - ATC TEMP:0.1 ℃ |
| - 显示方式： | - 多参数段码LCD |
| - 校准方式： | - 零点校准；斜率校准 |
| - 温度补偿： | - 自动补偿（ATC）,NTC 10K |
| - 温度补偿范围： | - 0.0℃～60.0 ℃ |
| - 电流输出： | - 隔离可逆可迁移4～20mA |
| - 控制输出： | - 高、低限（常开、常闭）双触点输出 |
| - 触点容量： | - 10A/250V AC（阻性负载） |
| - 传感器线缆长度： | - 10m或约定______m |
| - 传感器螺纹尺寸： | - 3/4"管螺纹 |
| - 供电电源： | - AC 220V±10% 50/60Hz |
| - 环境条件： | - (1)温度0～50℃ (2)湿度≤85%RH |
| - 外形尺寸： | - 96×96×120mm（高×宽×深） |
| - 开孔尺寸： | - 92×92mm |
| - 安装方式： | - 盘装 |

3. 安装

3.1 几何尺寸

开孔尺寸                 仪表侧视图

3.2 后盖板

后盖板图

说明：

| 9. 溶解氧传感器-透明线 | 1.高限控制继电器常闭端 |
| --- | --- |
| 10.溶解氧传感器-黑线 | 2.高限控制继电器公共端 |
| 11.温度传感器-红线 | 3.高限控制继电器常开端 |
| 12.温度传感器-绿线+蓝线 | 4.低限控制继电器常闭端 |
| 13.内部无连接 | 5.低限控制继电器公共端 |
| 14.内部无连接 | 6.低限控制继电器常开端 |
| 15.4-20 mA 正端 | 7.交流 220V |
| 16.4-20 mA 负端 | 8.交流 220V |
| 17.18.19.20 内部无连接 |  |

4.仪表操作

4.1  键盘说明

功能菜单选择键    左移键    增加键   数据确认键

4.2  仪表操作

4.2.1 DO操作菜单：

| 测量状态 |  | 20mA对应值设定 |
| --- | --- | --- |
| 量程选择设定 |  | 4mA对应值设定 |
| 斜率标定 |  | 回差值设定 |
| 高限控制设定 |  | 低限控制设定 |

说明：按下键，仪表设定选项在以上菜单状态切换，按和键修改所要设定的值，按键保存所设定好的数据。

注：1.每一选项在设定完毕后，必须按下键，数据才被保存。所被设定

项由闪烁状态转变为不闪烁！

- 高低限设定为全量程范围，必须高限设定值大于低限设定值！

上下限回差范围的设置示意图

5 仪器的标定

5.1 零点标定：

无氧水制备：用5%的无水亚硫酸钠（Na2SO3）加入250ml的蒸馏水中配制成饱和溶液,即可视为无氧水,默认此时水中的氧气含量为0mg/L。

（注：通常出厂已标定零点，用户一般直接斜率标定即可）

| 测量状态，按下键2秒左右进入零点标定菜单。 |  | 将溶氧传感器用蒸馏水冲洗干净，放入无氧水溶液中，等采集的DO电压值显示稳定后，按下键确认存储。控制器自动切换到标定结束状态。 |  | 零点校定结束状态完成后，控制器重新自启动并进入测量状态。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5.1 斜率标定：

将溶氧传感器用蒸馏水冲洗干净，静置在空气中。

| 在斜率标定菜单项，按下键进入斜率标定菜单。 |  | 控制器显示当前采集温度下氧的标准溶解度，大约5秒左右后自动切换到采集溶氧传感器的DO电压值和温度值。 |  | 等采集的DO电压值和温度值显示稳定后，按下键确认存储。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 斜率标定结束状态完成后，控制器重新自启动并进入测量状态 |  |  |  | 控制器显示当前采集温度下氧的标准溶解度，大约5秒左右后自动切换到标定结束状态。 |

6 维护保养

本溶氧传感器为极谱式测量原理,采用高性能透氧膜, 响应时间短，测量准确，性能稳定，维护方便。

溶氧传感器维护注意事项：

(1) 电极应定期清洗，拆装及清洗电极时不能弄破透氧膜，不能用滤纸擦

电极上的透氧膜，以免损坏透氧膜。

(2) 必须保持电缆连接头清洁，不能受潮或进水。

(3) 仪器显示值与实际值相差很大或不能测定低含量的氧时，可能氧电极

内的电解液干涸，需重新灌注入电解液，一般情况下更换或添加电解

液的维护工作每6个月进行一次；渗透膜破裂时需要更换备用膜头。

每次更换或添加电解液或更换备用膜头后，电极需重新极化和标定。

具体步骤如下：

倒放电极，拧开电极下部的黑色部分电极护罩，取下膜头，倒掉空腔

内的旧液，灌入原配的电解液，不要太满，让多余的电解液排掉。旋

紧并保证膜能贴紧电极芯的头部即可。更换好电解液后，应重新进行

极化和标定。

- （4）电极极化：电极连接到仪器上后，连续通电0.5小时以上，即为极化，

- 电极极化后才能进行标定。

- （5）当现场较长时间断水或仪表较长时间不使用时，应及时取出电极，并

- 清洗干净套上保护帽。

（6）如果电极失效需更换电极。

7 仪器成套性

电  计  一台       传感器  一支       固定夹  一付

8附录

| 标准大气压：1013.25mbar下氧的溶解度： 温度（℃) | 溶解氧（mg/L） | 温度（℃) | 溶解氧（mg/L） | 温度（℃) | 溶解氧（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 14.604 | 20 | 9.089 | 40 | 6.399 |
| 1 | 14.220 | 21 | 8.909 | 41 | 6.326 |
| 2 | 13.801 | 22 | 8.738 | 42 | 6.232 |
| 3 | 13.441 | 23 | 8.565 | 43 | 6.131 |
| 4 | 13.076 | 24 | 8.407 | 44 | 6.057 |
| 5 | 12.756 | 25 | 8.254 | 45 | 5.969 |
| 6 | 12.439 | 26 | 8.113 | 46 | 5.879 |
| 7 | 12.113 | 27 | 7.956 | 47 | 5.787 |
| 8 | 11.831 | 28 | 7.826 | 48 | 5.703 |
| 9 | 11.559 | 29 | 7.681 | 49 | 5.642 |
| 10 | 11.288 | 30 | 7.564 | 50 | 5.550 |
| 11 | 11.036 | 31 | 7.432 | 51 | 5.446 |
| 12 | 10.764 | 32 | 7.303 | 52 | 5.385 |
| 13 | 10.537 | 33 | 7.173 | 53 | 5.311 |
| 14 | 10.305 | 34 | 7.060 | 54 | 5.237 |
| 15 | 10.064 | 35 | 6.943 | 55 | 5.151 |
| 16 | 9.858 | 36 | 6.835 | 56 | 5.080 |
| 17 | 9.637 | 37 | 6.719 | 57 | 5.003 |
| 18 | 9.465 | 38 | 6.596 | 58 | 4.902 |
| 19 | 9.273 | 39 | 6.524 | 59 | 4.829 |