地址：浙江省湖州市环城南路118号2楼

电话：0572-2579095 2579096 2090596 2090598

传真：0572-2579095 2579096 2090596

邮编：313000

网址：http://www.hzsunho.com

Instruction

Manual

使用说明书

PC-6750

工业在线PH/ORP测控仪

湖州先河仪器仪表有限公司

© PH-96

2011-08第一版

1.概述

欢迎使用PC-6750酸碱度/氧化还原电位控制器。它是工业在线分析监测仪表。采用微处理器控制智能运行，软件功能丰富，具有安装使用方便，抗干扰性强，维护量小等特点.

仪表特点：

- 高低限全量程范围内设定，以及继电器的回差设定

- 隔离可逆可迁移4～20mA电流信号输出。

- 大屏幕多参数段码液晶显示。

- 技术性能

| - 测量范围： | - pH : 0.00～14.00 pH |
| --- | --- |
|  | - ORP：－2000～＋2000mV |
|  | - ATC TEMP:0～100.0 ℃ |
| - 准 确 度： | - pH :±0.1 pH |
|  | - ORP:±1mV |
|  | - ATC TEMP:0.1 ℃ |
| - 显示方式： | - 多参数段码LCD |
| - pH校准方式： | - 三点校准（4.00pH、6.86pH、9.18pH） |
| - pH温度补偿： | - 自动（ATC,NTC 10K）或手动（MTC） |
| - 温度补偿范围： | - 0.0℃～100.0 ℃ |
| - 电流输出： | - 隔离可逆可迁移4～20mA |
| - 控制输出： | - 高、低限（常开、常闭）双触点输出 |
| - 触点容量： | - 10A/250V AC（阻性负载） |
| - 传感器输入方式： | - BNC快插式 |
| - 传感器线缆长度： | - 10m或约定______m |
| - 传感器螺纹尺寸： | - 3/4"管螺纹 |
| - 水样条件： | - 压力：≤0.3MPa 流速：≤3米/秒 |
| - 供电电源： | - AC 220V±10% 50Hz |
| - 环境条件： | - (1)温度0～50℃ (2)湿度≤85%RH |
| - 外形尺寸： | - 96×96×120mm（高×宽×深） |
| - 开孔尺寸： | - 92×92mm |
| - 安装方式： | - 盘装 |

3. 安装

3.1 几何尺寸

开孔尺寸                 仪表侧视图

3.2 后盖板

后盖板图

说明：

| 9. 内部无连接 | 1.高限控制继电器常闭端 |
| --- | --- |
| 10.内部无连接 | 2.高限控制继电器公共端 |
| 11.温度传感器 | 3.高限控制继电器常开端 |
| 12.温度传感器 | 4.低限控制继电器常闭端 |
| 13.内部无连接 | 5.低限控制继电器公共端 |
| 14.内部无连接 | 6.低限控制继电器常开端 |
| 15.4-20 mA 正端 | 7.交流 220V |
| 16.4-20 mA 负端 | 8.交流 220V |
| 17.18.19.20 内部无连接 |  |

4.仪表操作

4.1  键盘说明

功能菜单选择键    左移键    增加键   数据确认键

4.2  仪表操作

4.2.1 pH操作菜单：

| 测量状态 |  | 20mA对应值设定 |
| --- | --- | --- |
| 测量单位设定 |  | 4mA对应值设定 |
| 补偿方式设定 |  | 回差值设定 |
| 高限控制设定 |  | 低限控制设定 |

4.2.2 ORP操作菜单：

| 测量状态 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 测量单位设定 |  | 20mA对应值设定 |
| 高限控制设定 |  | 4mA对应值设定 |
| 低限控制设定 |  | 回差值设定 |

说明：按下键，仪表设定选项在以上菜单状态切换，按和键修改所要设定的值，按键保存所设定好的数据。

注：1.每一选项在设定完毕后，必须按下键，数据才被保存。所被设定

项由闪烁状态转变为不闪烁！

2.高低限设定为全量程范围，必须高限设定值大于低限设定值！

5 仪器的校正

校准方式采用三点校准。并设有校准保护功能，非法校准不被执行；且校准过程只需单键操作，方便快捷。

校准前请按要求配制好pH值为4.00、6.86和9.18的三种缓冲溶液。校准前电极部分必须浸没在清水或被测溶液中活化5分钟。

5.1 pH校准菜单：

| 测量状态，按下键2秒左右进入pH校准菜单 |  | ***传感器用去离子水清洗干净并甩净水渍后，放入4.00pH缓冲溶液中，然后按下键 |  | 显示被测溶液的mV值并开始90秒倒计时。校准通过自动进入下级校准；校准错误则显示； |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***传感器用去离子水清洗干净并甩净水渍后，放入9.18pH缓冲溶液中，然后按下键 |  | 显示被测溶液的mV值并开始90秒倒计时。校准通过自动进入下级校准；校准错误则显示； |  | ***传感器用去离子水清洗干净并甩净水渍后，放入6.86pH缓冲溶液中，然后按下键 |
| 显示被测溶液的mV值并开始90秒倒计时。校准通过自动进入下级校准；校准错误则显示； |  | 仪表校准通过，并自动返回测量状态。 |  | 超出被测标准缓冲溶液±59mV。按下键,返回测量状态。 |
| 自动温度补偿值超出校准温度值。按下键,返回测量状态。 |  | 手动温度补偿值超出校准温度值。按下键,返回测量状态。 |  | *** 在显示4.00,6.86.9.18等待校准状态下，按下键，退出校准状态，返回测量状态 |

6 测量电极安装

为确保电极测量结果反映实际，应避免电极室间因有气泡或死水而造成

数据失准，请严格按下图安装：

注意事项：

1. 测量电极应安装在管路中流速稳定且不易积聚气泡处。

2. 电极应深入到活动水体。

3. pH信号属微弱电位信号，其采集电缆应独立走线，不与电源及控制

线同穿一根护管，以免干扰。

保养：

1.电极避免干放，当电极不用时，要用水冲洗干净并插回加有1molKCL

的盛液套内，或者将电极插入加有1molKCL的容器中。

2.电极应定时清洗，若电极玻璃球泡与聚四氟乙烯环形液接界污染，

可用下列试剂清洗。

①油脂或含油物可用表面活性剂清洗。

②钙沉淀物或金属氢氧化物可用10%的稀盐酸清洗。

③硫化物沉淀可用10%的稀盐酸清洗。蛋白质附着物可用10%的稀盐

酸和胃蛋白酶的混合物清洗。

7 维护保养

1. 测量电极是精密部件，除非必要时，不要经常从测量室中取出。应

定期对pH电极进行清洗。

2. 测量电缆是专用电缆，不可随意更换其它型号电缆，不合格的电缆

会引入很大误差。

3. 测量电极损坏或失效时，请采购更换同样型号的复合电极。并按本

说明书 第5章进行校准。

4. 仪器采用精密集成电路和电子元件组装，要注意防潮。

8 仪器成套性

电  计  一台       传感器  一支       固定夹  一付